Orvosi képfeldolgozás

| A leképezés tárgya |  |
| --- | --- |
| Leképezés |  |
| Képfeldolgozás |  |
| Felismerés |  |
| Leletezés |  |
| Diagnosztizálás |  |
| Terápia |  |

Minden lépésben információ vesztés következik be!

Cél: az összes információ veszteség minimalizálása.

## A leképezés fizikai alapjai

Fény, fénykép, mikroszkóp

Röntgen sugárzás (x-ray)

Röntgen (1895),

CT (1963)

 sugárzás

Hevesy György (1923),

H.O. Anger     kamera (1958),

SPECT  (1970),

PET (1962),

# Termogtáfia

Hang

Ultrahang (1950)

Mágneses rezonancia (MR, korábban NMR) (1973)

Elektromágneses hullámok

Energia           Frekvencia           Hullámhossz

(eV)                    (Hz)                         (m)

1010                       1025                         10-16

109                         1024                         10-15

108                         1023                         10-14                  sugárzás (NM)

107                         1022                         10-13

106                         1021                         10-12

105                         1020                         10-11                röntgen sugárzás

104                         1019                         10-10

103                         1018                         10-9

102                         1017                         10-8                  ultra ibolya

101                         1016                         10-7

100                         1015                         10-6                  látható fény

10-1                        1014                         10-5                   infra vörös

10-2                        1013                         10-4

10-3                        1012                         10-3

10-4                        1011                         10-2                  mikro hullám

10-5                        1010                         10-1

10-6                        109                           100

10-7                        108                           101

10-8                        107                           102

10-9                         106                          103                  rádió hullám (MR)

10-10                       105                           104

10-11                       104                           105

10-12                       103                           106

Elektromágneses sugárzás

# Quantált. Egy quantum (foton) egyértelműen jellemezhető az

# energiájával,

# frekvenciájával,

# hullámhosszával.

# Foton keletkezhet:

# Gerjesztés révén, a gerjesztés történhet

# ionizáló,

# elektromágneses,

# részecske sugárzás,

# ,  (=e- ),  (=elektromágneses sugárzás), pozitron (=e+ ), …

# hőmozgás (látható fény) hatására.

# elektron          közben foton kibocsátás (2)

# héjak

gerjesztés(1)

K

L

M

# atommag                                               N

O

P                                    optikai színkép

# …                                         Energia szintek

# O

N

M

# L     L   …

L

K    K    …

K

# Radioaktív bomlás

# Természetes radioaktivitás (spontán bomlás)

# Instabil atommag   , , , pozitron, … sugárzás

# Mesterséges radioaktivitás: atommagot bombázunk nagy energiájú részecskékkel, az atommag átalakul. Ha az új atommag instabil, akkor spontán bomlik.

# Pozitron megsemmisülés: Ha egy pozitron nem túl hevesen ütközik egy elektronnal, akkor eredeti minőségükben megsemmisülnek, és két – egymással ellentétes irányba haladó 511 KeV -os  foton keletkezik.

 511 KeV

e -

 511 KeV

e+

# Röntgen cső

Anód feszültség

                                                                                                                     +

röntgen sugárzás

katód                                                                                                anód

fűtő feszültség

elektrosztatikus

„lencse”

elektron sugárzás

# Az izzítás hatására elszabaduló elektronok a katód negatív töltése miatt gyorsulva mozognak az anód felé, és nagy energiával csapódnak az anódba. Az anód atomjait ionizálják (gerjesztés). A (belső) elektronhéjról  kilökött elektron egy külső pályáról pótlódik, miközben a pályák közötti energia különbségnek megfelelő, nagy energiájú foton keletkezik  (röntgen sugár, X-ray).

A kép gyengülés (attenuation) útján keletkezik:

Sugár forrás                  tárgy                       kép

Linear Attenuation Coeffitient (lineáris gyengítési együttható, LAC):

Definíció: Haladjon egy e energiájú foton merőlegesen egy az útjába helyezett egységnyi vastagságú homogén t szövet felé. Ha p annak a valószínűsége, hogy a foton elnyelődés nélkül halad át a szöveten, akkor

1 cm

e energiájú                                                    p valószínűséggel

foton

t szövet

LAC:  te   =  ln(p)        (dimenziója: 1/cm)

Ha Ii  az input és Io  az output foton sűrűség, akkor

te   =  ln(p)  =  ln(Io / Ii )  =  ln(Ii / Io),

pl.     viz73KeV   = 0.19 / cm

Relative Linear Attenuation:   te    ae , ahol   a   a kalibráló szövet (általában víz vagy levegő).

Könnyű látni, hogy LAC valóban lineáris.

ln(Ii,in / Ii,out) = i x i                                                                i = (x i),

ln(Ii,in )  ln(Ii,out) = (xi )x i ,

mivel   Ii,out = Ii+1,in ,                               x 0                x i                       x n-1

IS                      . . .                 . . .                     ID

I0,in              Ii,in    Ii,out=Ii+1,in         In-1,out

In,in

n -1                                     n -1

ln IS   ln ID =  ln I0,in   ln In,in =    (ln Ii,in   ln Ii+1,in )  =    (xi )x i ,

i=0                                      i=0

ha       x i    0,   akkor a jobb oldal integrálba megy át:

D

ln IS   ln ID =     (x)dx

S

Ősi elrendezés

Sugár forrás        tárgy           film

A kép filmen keletkezik. A leletezés a film alapján történik.

Az előhívás pénz és idő igényes.

Később

r

Sugár forrás        tárgy           szcintillációs

ernyő (*103 )

Sötétben kell dolgozni, nagy a sugárterhelés. A szem az ernyőből kilépő fotonoknak csak töredékét érzékeli. Az érzékelés hatásfoka:

 e              A

e  = Te          = Te

4              r2 4

ahol

Te  0.1, a retina hatásfoka,

 e  a pupilla térszöge,  A  a pupilla területe,

r  20 cm, az éles látás távolsága.

Ezek alapján e  10-5 , de 10-7  – 10-8  a tipikus.

Egy tipikus ernyő kb. 103  –szeresen erősít, tehát N röntgen fotonból kb. N.103  látható foton keletkezik, de ebből csak N.10-2  észlelhető.

Modern elrendezés

Sugár forrás          tárgy                   képerősítő                TV kamera        TV

kimenő szcintillációs ernyő

anód

elektrosztatikus                                                                            Képerősítő

lencse rendszer

foto katód

bemenő szcintillációs ernyő

látható fény foton

az output ernyőn

105                                                                      x

látható fény

104                       foton

kibocsátás

az input ernyőn

103                          x

102                                              x

elektron

kibocsátás

101                                a foto katódból

100            x                                                                      x   a megfigyelt fotonok

elnyelt röntgen                                                                        száma

foton az ernyőn

10-1

10-2                                                                                    x

Szóródás

Koherens: a foton egy atommal történő ütközés után változatlan energiával, de más irányban halad tovább.

Fotoelektromos: a foton egy erősen kötött elektront kilök a pályájáról. Az elektron kinetikus energiája eltűnik az anyagban. Az elektron hiány egy nagyobb energiájú pályáról pótlódik, miközben az energia többlet foton formájában kisugárzódik.

Compton: a foton kevéssé kötött vagy szabad elektronnal ütközve energiájának és impulzusának egy részét átadja az elektronnak, kisebb energiával és a korábbi irányától eltérő irányban halad tovább.

foton

E’

E                         

foton



v            elektron

    (cm2 / g)

1

0.5                                                                                               viz

eredő

0.2

compton

0.1

0.05

fotoelektromos

0.02

koherens

0.01

10     20          50      100          200         500       1000    KeV

A Compton szórt fotonok energiája a szóródás szögétől függően:

| ### KeV | 300 | 600 | 900 | 1800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 24.9 | 24.4 | 24 | 23 |
| 50 | 49.6 | 47.8 | 46 | 42 |
| 75 | 74.3 | 70 | 66 | 58 |
| 100 | 98.5 | 91 | 84 | 72 |
| 150 | 146 | 131 | 116 | 95 |
| 1000 | 794 | 508 | 341 | 205 |

    (cm2 / g)                                                                  ólom

50

20         L

fotoelektromos

10

5              koherens

2

1

0.5                                        K

0.2         compton

0.1

10     20          50      100          200         500       1000  KeV

A szóródásának két káros hatása is van:

- Determinisztikus: Csökken a kontraszt.

- Statisztikus: Csökken a jel – zaj viszony (Signal to Noice Ratio).

Intenzitás a háttéren: It

# A vizsgált területen: C*It

Kontraszt: C

A detektálás hatáshoka: 

Additív zaj: Is

A kontraszt csökken:  C*It /(It + Is) = C* (1 + Is / It)-1

Kontraszt redukciós faktor.

A nem szórt fotonok száma/pixel a háttéren: N

A szórt fotonok száma/pixel: Ns

C  N                      N

SNR =                         = C

  N +  Ns            1 + Ns /N

A szóródás hatásának kiküszöbölése energia diszkriminációval: csak akkor lehetséges, ha a sugárzás mono energiás és a szórt sugárzás energiája lényegesen kisebb, mint a nem szórt sugárzásé.

A tárgy és a detektor közötti távolság növelésével:

R

tárgy                                                       ernyő

S

A szórt fotonok aránya csökken:

1.0

0.8

0.6

0.4

0.3

0.2

0.0

0.01            0.1   0.2   0.5   1.0    2.0   5.0     10    S/R

Csak párhuzamos sugárzás esetén használható. Pontforrás esetén a detektor felszínét növelni kellene (drága).

Kollimátor

detektor                     detektor                         vonal detektor

### Torzítás

#### A tárgy nagyítása                                                                A forrás nagyítása

forrás      tárgy             kép                                                   A tárgy egy pontja

z                                                                                           z

d                                                                                            d

nem pontforrás

M = d / z                                                                              m = (d – z) / z

d: a forrás és a kép távolsága

z: a forrás és a tárgy távolsága

Ha a forrás, a tárgy és a kép egymással párhuzamos síkokban helyezkedik el, akkor a kép konvolúcióval keletkezik:

kép = < a forrás képe >    < tárgy képe >

A tárgy nagyítási faktora: M		(hasznos lehet)

A forrás nagyítási faktora: m		(egyértelműen káros)

A két faktor aránya: M / m = d / (d – z) = 1 + z / (d – z)

Angiográfia, subtraction (kivonásos) angiográfia

Tomográfia, rekonstrukció

Diszkrét tomográfia: A vetületeiből rekonstruálandó képen csak egész értékek fordulhatnak elő (minden számítógépes kép ilyennek tekinthető).

Bináris képek rekonstrukciója: néha két vetület elegendő

2

2                                             Nem mindig egyértelmű

7

6

6

1                                               Kapcsoló komponens

1  1   3  4   3   5  5   2

1						    1

3						    3

3						    3

6						    6

4						    4

1						    1

3  2   4  2   2   3   1  1                               3  2   4   2  2   3  1   1

Lehetőségek az egyértelműség biztosítására:

- Követelmények a rekonstruálandó alakzatra (pl. konvexitás)

- Több vetület megadása (kevésbé valószínű megfelelő kapcsoló komponens előfordulása)

Általában: Egy m*n –es rekonstruálandó kép esetén m*n ismeretlent kell meghatározni. Minden vetület egy csomó egyenletet szolgáltat, amelyben csak ezek az ismeretlenek szerepelnek. Ha elegendően sok vetületünk van, az egyenletrendszer megoldható!

Problémák:

- Nagyméretű egyenletrendszer  közelítő megoldás (iteratív rekonstrukció)

- Az egyenletrendszer ellentmondásos  a hiba minimalizálása, lineáris programozási módszerek

- Leállási feltétel

Radon transzformáció (J. Radon: 1917):

u         y

f(x, y)                                                    s



x

R f  (s, )

g(s, )                                                                s

g(s, ) –et rögzített   mellett

egy változós függvényként

ábrázoltuk

x

u cos 

s sin 

s cos 

u sin 

x

s

u

y

u

y

s

                       

g(s, ) =   f(x, y) du  =    f(s cos  – u sin , s sin  + u cos ) du = R f  (s, )

-                       - 

D

g(s, ) = ln (IS / ID) =  (u) du

S

S



s

A Radon transzformáció

invertálható!

Inverz Radon transzformáció:

rekonstrukció                                      D

S1     S0     SM-1

r

Sm                                                       N

 = n                                                                       s

 = m                                                             n

 =  + 

0

látótér

detektor szalag

-N

s = r sin 





 + 

900 – ( + )



 = 900 – (900 – ( + )) =  + 

y

S  sugárforrás                                                        kollimátor

kompenzátor

rekonstruálandó

terület

x

R   referencia

detektor

D  detektor

A referencia detektor szerepe:                                          

D

  (x) dx = ln (IS(t)) – ln (ID(t)) =

S

= ln (IS(t)) – ln (IR(t)) + ln (IR(t)) – ln (ID(t)) =

= ln (IS(t) / IR(t)) – ln (ID(t) / IR(t)) = konstans – ln (ID(t) / IR(t))

A kompenzátor szerepe a mérendő érték tartomány csökkentése.

D                D                                     D                   D

  (x) dx =  ( T (x) + C (x) ) dx =  T (x) dx +  C (x) dx

S                 S                                      S                  S

 -tól függő gyári konstans

Tipikus CT szám skála:

1000                                 80

990     kemény csont

980

70

…

100                                  60                                               máj

90

80

70                                  50       vér

60                                                                                                    izom

50      lágy szövetek

40                                  40

30

20                                                    agy

10                                  30                         szív     vese

0      víz

-10

-20                                  20

-30

-40

-50

-60

-70

-80       zsír

-90

-100

…

-700

…       tüdő

-900

…

-1000      levegő

Becquerel (1896): uránsók láthatatlan sugárzást bocsátanak ki.

I. Curie és Joliot (1934): mesterséges radioaktivitás.

1327
              Al+24
              He→1530
              P+01
              n

utána spontán módon:

1530
              P→1430
              Si+10
              e

Radioaktív bomlás során , , , pozitron, … sugárzás keletkezik.

# Lágy sugárzók:           0 – 150 KeV

Közepes sugárzók: 150 – 450 KeV

Kemény sugárzók: 450 –        KeV

Bomlástörvény:   N = N0 e– t  = N0 0.5 t / T1/2  ,     ahol   T1/2 = ln2 / 

Felezési idő ultra rövid:               –   50 perc

rövid: 50 perc  – 4-5 nap

közepes: 5-6 nap  – 60-70 nap

hosszú: 70 nap   –

99mTc    141 KeV, felezési idő kb. 6 óra,

113mIn   396 KeV, felezési idő kb. 100 perc.

Fizikai – biológiai felezési idő.

Generátor

99mMo    (lassan)       99mTc    (gyorsan)    

0.9% -os Na Cl  (fiziológiás sóoldat)

ólom árnyékoló

99m Mo és

99m Tc

eluáló edény

fiziológiás sóoldat + 99m Tc

 foton detektálása:

- ködkamra (a legkorábbi),

- Geiger-Müller féle számláló,

- szcintilláció,

- félvezető.

A

B

Geiger-Müller féle számláló:

légritka tartály, A és B között feszültség

N

V

megszólalási                      plató                        proporcionális

pont                                                                   szakasz

a feszültség:      túl kicsi,                     optimális,                         túl nagy

Fotoelektron sokszorozó (PhotoMultiplier Tube, PMT):

+  D1                                   +  D3

+   D4

-

fotokatód                                    +    D2

A fotokatodból kilépő elektronok mindegyike átlagban 4-5 szekunder elektront vált ki a D1 elektródából, amelyek hasonló hatást keltenek a D2, majd … elektródákban. Az anódba az elsődlegesen kiváltott elektronok számának 105 – 108 –szorosa csapódik.

Kb. ugyanakkora jel keletkezik minden foton hatására.

A nukleáris medicínában szcintillációval összekapcsolva alkalmazzák.

Honnan jött a sugárzás?

- két GM cső (koincidencia),

- árnyékolás (kollimátor).

Szcintillációs detektor:

kollimátor                                  PMT                               DD

jel

alumínium       szcintillációs             árnyékolás               differenciál

lemez                kristály                     (ólom)               diszkriminátor

NaI (Tl)

A jel (impulzus) nagysága kb. arányos a PMT katódját ért fotonok számával, a  foton energiájával. DD csak a megfelelő méretű jeleket engedi át (energia szelekció).

Holtidő:

Ha két foton becsapódás nagyon gyorsan követi egymást, akkor a két jel összemosódik. Holtidő az a   idő, amennyi idő el kell teljen egy impulzus detektálása után, hogy újabb impulzus detektálható legyen.

Teljes felvételi idő:                    T,

Detektált impulzus szám:         N,

Teljes holtidő:                            N*

Korrigált impulzus sebesség:   N / (T-N*),

Korrigált impulzus szám:         T * N / (T-N*),

detektált                                               y = x

CPS

a korrekció

kb. 15 - 20% veszteségig elfogadható

detektált CPS

valódi CPS

Üreges mérőhely:

üreg

kristály

PMT

Nincs kollimátor!

Az üregbe helyezett anyag radioaktivitásának mérésére alkalmas.

Álló detektor, pl. renogáf (a vese aktivitásának mérésére):

divergáló

kollimátor

Egy nagyobb tér rész teljes aktivitásának mérésére alkalmas.

Mozgó detektor (scanner):

fókusz

látótér                    védő fólia

konvergáló

kollimátor

Kis kiterjedésű tér rész aktivitásának mérésére alkalmas.

Csont sűrűség mérés:

sugár   kollimátor          csont                                               detektor

forrás

Csont sűrűség (Ca tartalom) görbe:

intenzitás

attenuation

vastagság                                                                            cm

Az elnyelődés arányos a Ca tartalommal.

Homogén gyűrű elnyelődési képe

Álló detektor.     Bal-jobb (L-R) shunt mérése:

tüdő

kis vérkör

JP   BP

szív

JK   BK

nagy vérkör

szervezet

Shunt: lyukas a szív bal és jobb oldalát elválasztó fal (septum), ez magzati korban fiziológiás, később kóros. A vér a nagyobb nyomású szívfélből szabadon átáramlik a másik szívfélbe.

Jobb-bal shunt: cianotikus arc.

Bal-jobb shunt: Az aktivitást intra vénásan (IV), hirtelen adják be (bolus).

CPS

tüdő

gamma görbe

tüdő – gamma görbe

T1

T2

0                                                                                                               sec

Gamma görbe illesztés:        y = a (t - t0)b e-c (t - t0 )

Shunt mérete:  (T1 + T2 ) / T1 = 1 + T2 / T1

Mozgó detektor:

…

Meander pálya

pl. pajzsmirigy leképezésére.

|  | előny | Hátrány |
| --- | --- | --- |
| álló | jó időbeli felbontás | nincs (rossz) térbeli felbontás |
| mozgó | jó térbeli felbontás | nincs (rossz) időbeli felbontás, hosszú felvételi idő |

H. O. Anger (1958):

x

 foton

látható fény fotonok

kristály

PMT1      PMT2

x1              x2

PMT1 alig detektál szcintillációt, majdnem mindet PMT2 detektálja.

a detektált  foton energiája

a becsapódás helyének

függvényében

kristály

PMT1      PMT2

Az ötlet:

x

gamma foton

látható fény fotonok

kristály

fényvezető réteg

PMT1       PMT2

x1              x2

A szcintillációk zömét még most is PMT2 detektálja, de PMT1 most sokkal többet detektál, mint a korábbi elrendezésben.

e

e1              e2                  a detektált  foton energiája

a becsapódás helyének

függvényében

kristály

fényvezető réteg

PMT1      PMT2

x1              x2

A PMT1 illetve PMT2 által észlelt energia: e1 illetve e2,

A foton energiája: e = e1 + e2,

A becsapódás helyének becsült értéke: x = (e1 x1 + e2 x2 ) / e.

Egy-egy gamma kamerában sok (kezdetben 19, majd 37, …) PMT helyezkedik el, általában méh-sejt elrendezésben:

PMT -k

e =   ei ,

x =   ei xi / e ,

y =   ei yi / e ,

z = e

Gamma kamera

védő     kollimátor

fólia                                       ólom árnyékolás

X, Y, Z jel

alumínium  kristály                    PMT-k         X, Y, Z

lemez              fényvezető                            kiszámító

réteg

Analóg kamera

Kamera            Differenciál                 A/D                 számítógép

diszkriminátor         konverter

képernyő

Digitális kamera

Kamera          A/D           E           DD           L           H             számítógép

energia               linearitás   homogenitás

korrekció

Kalibráció, korrekció

Kalibráció: a mért eredmény összevetése az elméleti értékkel.

Korrekció: a mérési eredmény olyan módosítása, hogy a mérés az elméleti eredményt szolgáltassa.

N

PMZ korrekció:

KeV

elméleti érték

Többnyire analóg

Energia kalibráció (pixelenként):

A felvétel párhuzamosan két energia ablakon történik, a két energia ablak szimmetrikusan helyezkedik el az elméleti energiacsúcs mellett. A detektált impulzusok száma p1, p2.

- c (= a korrekciós érték) = 0,

- p1 = p2 = 0,

- felvétel a beállított korrekcióval,

- ha p1  p2, akkor c += , 				    p1   p2

ha p1  p2, akkor c -= ,

-  2, ha c változott, különben  3.                    w1   w2

elméleti energiacsúcs

Linearitás kalibráció:

Ismert geometriájú rács leképezése.

Az egyes rácspontok képe nem az

elméletileg meghatározható pontokban

keletkezik.

Korrekciós érték az a (pixel függő)                                                  y

x, y pár, amit hozzá kell adni a                                           x

rácspont képének koordinátáihoz, hogy

a képpont az elméletileg meghatározott

helyre kerüljön.

A rácspontokhoz tartozó korrekciós

értékek bilineáris interpolációjával a

korrekciós érték minden pixelre

meghatározható.

Homogenitás kalibráció:                             mért

Homogén sugárforrás leképezése.                  n

A korrekció pixeltől függő.

p = n / N ( < 1)                                                                              n                N

Minden impulzust  p  valószínűséggel       1

használunk a kép alkotásban:                    p

ha a fűrészrezgés értéke a t időpontban

kisebb, mint p, akkor az impulzus

felhasználható, különben nem.                   0

t

Ha n értékét túlságosan kicsire választjuk, csökken az érzékenység (hatásfok): CPM / DPM %

Minőség ellenőrzés/biztosítás (Quality Control, QC):

UFOV (Useful Field Of View), CFOV (Central Field Of View)

Érzékenység,

FWHM

Feloldóképesség:

PSF, LSF, fél-, tizedérték szélesség                                                   FWTM

Modulációs Transzfer Függvény (MTF):

Tárgy:  a + b cos (2  x)    Kép:    a K + b M() cos (2  x – P ())

A leképezés erősítő (K > 1), gyengítő (K < 1)

M:  MTF (Modulációs Transzfer Függvény)

P : PTF (Fázis Transzfer Függvény)

Linearitás,

Uniformitás:

Max: maximum, Min: minimum a tartományon

Uniformitás:  (Max – Min) / (Max + Min)

Integrál uniformitás: a tartomány UFOV vagy CFOV

Differenciál uniformitás: a tartomány 5 egymás melletti (x irányú) vagy egymás alatti (y irányú) pixel. A tartomány végigfut UFOV-on illetve CFOV-on, és venni kell a maximális uniformitás értéket.

Mellékpajzsmirigy vizsgálat:

F1:   Tl felvétel (aktivitás a pajzsmirigyben és a mellékpajzsmirigyben),

F2:   Tc felvétel (aktivitás a pajzsmirigyben).

p:     p(x,y) pixel érték valamely képen.

p   = A (p1 – B p2)

p+  =    p, ha p > 0, különben 0,

p–  = – p, ha p < 0, különben 0.

A és B választása akkor megfelelő, ha az F + és F –  képen a pajzsmirigy vetületében csak zaj marad, a pajzsmirigy mindkét képen kis (kb. egyforma) intenzitással látszik.

A –nak a szerepe csak az, hogy a halványabb területek is jól látszódjanak.

ROI (Region Of Interest – érdekes terület).

P olyan terület, ahova nem vetül mellékpajzsmirigy, csak pajzsmirigy.

S1 illetve S2 a P terület teljes aktivitása F1 -en illetve F2 -n.

B = S1 / S2  jó választás.

Szívizom perfúzió (vérátfolyás)

bal kamra                                 tüdő

jobb kamra

A bal kamrai szívizom

vérellátásának megítélését

zavarja az inhomogén háttér                                      máj            lép

aktivitás.

Goris – Watson féle háttér levonás

a

y1

d          x1         x2     b

y2

c

Súlyok:

wa = y2 / y1 + 1,  wb = x1 / x2 + 1,  wc = y1 / y2 + 1, wd = x2 / x1 + 1

Háttér:

(a wa + b wb + c wc + d wd ) / (wa + wb + wc + wd )

Cirkumferenciális profil görbe

                     CPS

O

C

R = OC                                  00                                                              3600

r  = c R

Keresendő minden sugár mentén a maximális (átlagos, …) érték az

r, R sugarú körgyűrűben.

Dinamikus vizsgálat: A betegről az aktivitás beadása után azonos felvételi irányból egy kép sorozat készül. A kép sorozat az aktivitás eloszlásának időbeli változását mutatja, miáltal valamely, a szervezetben zajló folyamat nyomon követésére nyílik lehetőség.

Kamera renográfia:                                                        jobb          bal

vese

A szervezetbe juttatott radiofarmakont

a vese kiválasztja, a vizelettel együtt a

hólyagba kerül.

A folyamatot zavarja a háttér aktivitás.

háttér

CPS

hólyag

jobb vese

bal   vese

háttér

hólyag

min

Idő / aktivitás görbe: az összes illetve a pixelenkénti aktivitás alapján

V aktivitás, T terület

Háttér levonás (korrekció):  VC = V – VBG T / TBG   vagy 0

CPS

háttér korrigált görbe

illesztett  a*0.5 t / b  görbe

Index

TMax                                        min

Fontos paraméterek: Index, TMax, T1/2 (= b)

Clearance (tisztulás, ürülés, klírensz)

A mérések      kamerán                       és       üreges mérőhelyen történnek.

| kamera |  | üreges mérőhely |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Teli fecskendő | C0 |  |  |
| Teli – Standard | C1 |  |  |
|  |  | Standard D ml -re hígítása után 1 ml | Stand |
| Beadás, renográfia, … |  |  |  |
| Üres fecskendő | C2 |  |  |

Számolás: Minden aktivitást a beadás időpontjára kell visszaszámolni! Bomlás korrekció: ha  t = t1  időpontban az aktivitás N1, akkor a bomlástörvény alapján   N1 = N0 0.5 t1 / T1/2  , ahol N0 a  t = 0 időpontbeli aktivitás. Innen N0 = N1 0.5 – t1 / T1/2 = N1 2 t1 / T1/2.

|  | Standard aktivitása: St = D * Stand Beadott aktivitás: Ba = ? |
| --- | --- |

Ba : (C1 – C2) = St : (C0 – C1)             Ba = D * Stand * (C1 – C2) / (C0 – C1)

Clearance görbe: aktivitás = A e – k t            (A = ?,   k = ?)

t1 és t2 időpontban vérvétel, a levett vér 1 ml –ének az aktivitása: P1, P2.

Ezeket behelyettesítve, logaritmálva:

ln(P1) =  ln(A) – k t1

ln(P2) =  ln(A) – k t2  		véve a két egyenlet különbségét, átrendezve:

k = (ln(P1) – ln(P2)) / (t2 – t1 )

k ismeretében A meghatározható:

| A = P1 e + k t1 | Megoszlási tér: V = Ba / A Clearance: C = A * k |
| --- | --- |

Ha V ismert:  Ba = A * V

alapján pl. a vér alkohol, kábítószer, … tartalmának két utólagos mérésével meghatározható, hogy egy adott időpontban mekkora volt a vér alkohol, kábítószer,  …  tartalma, koncentrációja.

EKG kapuzott (ECG gated) szív vizsgálat

R hullám                                    R hullám

R – R távolság                                                    1.

2.

.

.

.

1      2     …                       n                                                                  n.

A felvétel több száz szívcikluson keresztül tarthat.

Lehetőség van arra, hogy a leggyakoribb R-R távolságtól jelentősen eltérő hosszúságú ciklusokat, sőt, az ezeket követő 1, 2, … ciklust is kihagyjuk a felvételből.

A bal kamra funkciójának vizsgálata

Vérben maradó radiofarmakon. EKG kapuzott vizsgálat.

CPS                                                                       ED

bal kamra

jobb kamra

háttér

máj                    lép

ms

ED            ES

End Diastole: ED,     End Systole: ES,    térfogat: V,   beütésszám: C

Háttér korrekció!

Ejekciós Frakció (kibocsátási hányados):

EF = (EDV – ESV) / EDV * 100%  (EDC – ESC) / EDC * 100%

Néha ESC –t a bal kamra ES –s                      bal kamra

vetülete alapján számítják                                       ED

ES

Parametrikus képek

Sok kis ROI              sok görbe                áttekinthetetlen

Sokszor nem az egész görbe, hanem csak egy-egy jellemzője érdekes.

Minden pixel külön ROI

ROI-nként görbe

Függvény illesztés

Kép, melyben minden pixel = a kívánt jellemző értéke

Ha egy pixelben a jellemző nem számítható, akkor 0 vagy más speciális értéket adhatunk meg.

Példák:

PMax: pixelenkénti maximális érték,

TMax: pixelenként a maximum elérésének ideje (esetleg a kép indexe),

T1/2: T fél érték (exponenciális/lineáris függvény illesztés alapján).

MTT: (Mean Transit Time) átlagos átfolyási idő,

Ha egy pixelben nincs ürülés, ott 0 vagy nagyon nagy lehet T1/2

Fázis és amplitúdó kép

Az EKG kapuzott vizsgálat esetén minden pixel érték periodikusan változik, tehát Fourier sorba fejthető.

Legyen

Fk                                   a sorozat k. képe (1  k  n) és

k = (2k – 1)  / n,

akkor

C =  Fk cos k		a cos kép,

S =  Fk sin k 		a sin kép,

FM = 1/n   Fk		az átlag kép,

FP =  / 2 + arctg (S/C)	a fázis kép,

FA = 2/n   C2 + S2	az amplitúdó kép, és

Fk  FM + FA sin (k  – FP )

Az amplitúdó kép azt mondja meg, hogy az egyes pixelekben milyen erős a pulzáció, a fázis kép pedig azt, hogy mikor történik az összehúzódás.

Funkcionális képek

=                          * l(t)  +                           * h(t) + zaj

F1, F2, … Fn                 L                                    H

Az L és H kép azt mutatja, hogy az egyes pixelekben milyen mértékben van jelen a tüdő és a szív. l(t) és h(t) azt mutatja, hogy hogy „működik” a tüdő és a szív. L és H  fiziológiás (faktor) képek, l(t) és h(t) fiziológiás faktorok.

Faktor analízis (fő komponens analízis – PCA)    

1, 2, … , m faktor képek  és 1(t), 2(t),  …  , m(t) faktor sorozat.

m

Fk      i  i (k)		mátrix alakban: 		F       

i=1

A lehetséges m tagú sorozatok között  (F –    )2   minimális.

Nem fiziológiás faktorok (negatív elemeket is tartalmaznak)!

Faktor transzformáció

 =  T,    = T-1 ,   	            = ( T) (T-1 ) =  (T T-1 )  =   

Ha  és  nem tartalmaz negatív elemeket, fiziológiásnak tekinthető.

A transzformáció megkereséséhez használható kritériumok:

- pozitivitás (i minden pixele és i minden pontja > 0),

- bizonyos területeken bizonyos szerv nincs jelen (a ROI fölött  i = 0).

A zaj miatt a kritériumok általában csak közelítőleg teljesíthetők.

Kérdések:

- a faktorok száma,

- a fiziológiás faktorok egyértelműsége,

- a fiziológiás faktorok stabilitása.

Kondenzált képek

Transzport folyamat, pl. mukocilliáris klírensz (a légcső tisztulása).

ROI

F1                        F2                  …                   Fn

kondenzált kép

F1                        F2                  …                Fn                           összeg

(PMax, …)

kondenzált kép

SPECT (Single Photon Emission Computer Tomograpy)

00

Gamma kamera                            K

 szögű vetület

(egyszerre több  metszeté)

Gentry

Korrekciók

- Homogenitás / Uniformitás,

- Középpont vándorlás  (Centre Of Rotation,  COR),

- Gyengülés (attenuation).

y

Pont forrás vetületének                                                                                      

x, y koordinátája                          x

 függvényében



Attenuation (gyengülési) korrekció

Attenuaton az Ri sugáron:   e –   Ri

Átlagos:

M                                                                     (x, y)                 Ri

(  e –   Ri ) / M

i=1

Korrekciós mátrix:

M

C(x, y) = M (  e –   Ri ) – 1

i=1

Korrekció:  IC (x, y) = C(x, y) I(x, y)

3 dimenziós (3D) adatok

Y

hátul 					hátul	        x

fej 									fej

X

bal

jobb

láb 					láb

elöl 					elöl		     y

szagittális metszet

Z

fej                                                              y

hátul

x                      jobb				bal

x

jobb			 bal

y						       elöl

transzverzális (transzaxiális)

láb                                                        metszet

y

frontális (koronális) metszet

voxel

Képernyő:                                 x

y

rekonstrukció

Projekciók                         transzverzális metszetek            3D adatok

(X, Y, Z) bal sodrású koordináta rendszer

A metszetek sorrendje:

transzverzális:	fej		láb

frontális:		elöl		hátul

szagittális:		jobb		bal

Homogén koordináták,                      homogén lineáris transzformációk

x							t11  t12  t13  t14

V =	y						T =	t21  t22  t23  t24

z							t31  t32  t33  t34

1							t41  t42  t43  t44

Voxel transzformáció: a V voxel értéke a TV voxelbe kerül.

eltolás		             M –szeres nagyítás	  	  nyírás

(x, y, z)-vel:                      az origóból:		pl. x-től függő y irányú

1   0   0   x			M  0   0   0			1   0   0   0

0   1   0   y			 0  M  0   0			n   1   0   0

0   0   1   z			 0   0  M  0			0   0   1   0

0   0   0    1				 0   0   0   1			0   0   0   1

forgatás  szöggel (C = cos ,  S = sin )

Z körül:			  Y körül:			  X körül:

C   S   0   0			C  0  - S  0			1    0    0   0

- S   C   0   0  			0   1    0   0			0    C   S   0

0    0   1   0			S   0    C  0			0  - S   C   0

0    0   0   1			0   0    0   1			0    0    0   1

Inverz transzformáció: a transzformált kép V voxele az

eredeti kép T-1V voxeléből kapja az értékét.

eltolás		           M –szeres nagyítás		  nyírás

(x, y, z)-vel:                     az origóból:		pl. x-től függő y irányú

1   0   0  - x		   1/M   0      0      0		 1   0   0   0

0   1   0  - y		   0      1/M   0      0		-n   1   0   0

0   0   1  - z		   0       0     1/M   0		 0   0   1   0

0   0   0     1		   0       0       0      1		 0   0   0   1

forgatás  szöggel (C = cos ,  S = sin )

Z körül:			  Y körül:			  X körül:

C   - S   0   0			  C  0   S   0			1   0     0   0

S     C   0   0  			  0   1   0   0			0   C  - S   0

0      0   1   0			- S   0  C   0			0   S    C   0

0      0   0   1			  0   0   0   1			0   0     0   1

Agy felvétel reorientációja:

transzverzális                     forgatott tr.                módosított frontális

forgatott fr.            módosított szagittális           forgatott szag.

Anatómiai atlaszokban

használt orientációk:       transzverzális

frontális

szagittális

Bal kamra (szívizom) reorientációja:

transzverzális                        forgatott tr.                módosított szagittalis

Anatómiai atlaszban használt metszetek:

rövid tengely (traszaxiális) metszet

frontális metszet

szagittális metszet

Bull’s eye

…

…

…

Modell:

henger

félgömb

rövid tengely

A                             r            metszet

a

(x, y)





R

A                                      kúp

palást

(x, y)  (, )

A : R = a : 

a                                                  (a > r  / 2) ? metszet : kúp

Positron Emission Tomography (PET)

Pozitron sugárzók		T1/2

18F				110 min

11C				  10 min

13N				  10 min

15O				    2 min

Általában ciklotron termék.

e+                                                     1800

e–

Nehéz detektálni, kollimálni: drága.

(x – x1) : z1 = (x2 – x1) : (z1 + z2)

x2

x                                  x = (x1 z1 + x2 z2) / (z1 + z2)

y = (y1 z1 + y2 z2) / (z1 + z2)

x1

D1        z1              z2       D2

Elektronikus kollimáció.

Koincidencia: Nt (true), Nr (random)		N = Nt  + Nr

tűrés: 

     

D1                                                            t idő alatt N1

D2                                                            t idő alatt N2

N1  N2

Ha    N1 * 2    t,  akkor  Nr  kicsi  Nt –hez képest:

t : N2 = (N1 * 2 ) : Nr		Nr = 2 N1 N2  / t    N2

Time of flight

d                                       d

A                                                                                     B

d

P

PA = d + d                        PB = d – d

c a fénysebesség

tA = (d + d) / c                   tB = (d – d) / c

t = tA – tB = 2 d / c,

d = c t / 2

Általában t << 

Ha t = 1 nsec (nanosecond): d = 300.000 km/sec * 1 nsec / 2 = 15 cm

tipikus (1985-ben): t = 400 psec (picosecond)    d = 6 cm

detektor

gyűrűk



s

Felbontás: függ az izotóptól, a környező anyagtól (fékeződés).

FWHM kb. konstans UFOV-on.

A mai PET-ek jól közelítik az elméletileg elérhető FWHM-et.

Attenuation

a detektálás valószínűsége e-l1  ill. e-l2,                                    l2

a koincidencia valószínűsége e-(l1 + l2)                         l1

(független események).

Az elnyelődés szempontjából közömbös, hogy

az egyenes mely pontjában történt a pozitron kibocsátás    511 KeV-es külső forrás alapján mérhető a gyengülés   pontos gyengülés korrekció lehetséges a szinogramon.

Két kompartmentes modell

F = F(t)	CA(t)		(artériás koncentráció)

(flow)

k21

- sejt közötti		2.  sejten belüli

tér		k12	           tér

F	CV(t)		(vénás koncentráció. Nem mérhető!)

tökéletes keveredés

Q1, Q2		a tracer mennyisége az 1., 2. kompartmentben ( /cm3)

Általában feltehető, hogy F konstans.

Ha feltételezhető, hogy a kompartmentek közötti tracer vándorlás lineárisan függ a kínálattól, akkor:

Q1’(t)	= F CA(t) – F CV(t) – k21 Q1(t) + k12 Q2(t)

Q2’(t)	= 		                k21 Q1(t) – k12 Q2(t)

F Q1(t) / V,     ahol V az első kompartment térfogata ( /cm3)

V más mérésekből ismert lehet!

A nehézséget az okozza, hogy csak

CA(t)

és

CT(t) 	= Q1(t) + Q2(t)

mérhető.

Általában F –re, k12 , k21 -re vagyunk kíváncsiak.

Több kompartmentes modell, pl.:

k21               sejt             k32          sejten            k43            sejten

vér                             közötti                          belüli                             belüli

F(t), CA(t)       k12               tér              k23          szabad                           kötött

Q2(t)                             Q2(t)                           B4, Q4(t)

Lineáris tagok. Pl. k32 jelentése: a 3-ba a 2-ból jutó tracer mennyisége lineárisan függ a kínálattól, azaz:  k32 Q2(t)

Bilineáris tagok. Pl. B4, k43 jelentése: csak korlátos mennyiségű (B4) tracer kerülhet kötött állapotba. Minél nagyobb a kínálat, annál több, de minél jobban közelíti a kötött anyag mennyisége az elérhető maximumot, annál kevesebb tracer jut a 4. kompartmentbe a 3-ból. Matematikailag:

(B4 – Q4(t)) k43 Q3(t)    vagy    B4 k43 Q3(t)       –       Q4(t)   k43   Q3(t)

lineáris                         bilineáris

(Q3 –ban és Q4 –ben is lineáris)

Olyan differenciál egyenlet rendszerhez vezet, amelyben

F(t), CA(t), Qi(t) függvények, kij, Bi konstansok,

mérhető: CA(t),   Qi(t)

Kész rendszerek, pl.: RFIT (A Program for Fitting Compartmental Models to Region-of-Interest Dynamic Emission Tomography Data, Lawrence Berkeley Laboratory, University of California)

Pl. a fenti modell differenciál egyenlet rendszere:

Q2’(t)	= k21 F(t) CA(t) – (k12 + k32) Q2(t) + k23 Q3(t)

Q3’(t)	= k32 Q2(t) – (k23 + (B4 – Q4(t)) k43) Q3(t)

Q4’(t)	= (B4 – Q4(t)) k43 Q3(t)

A modell az

upmod 12 21 23 32 r43

paraméter sorral adható meg.   r  (saturable receptor) korlátos mennyiségű tracer befogadására képes kompartment.

Patlak módszer

Plazma

reverzibilis

kompartmentek

irreverzibilis

kompartment

kij     i          j

Ki     i          p:  effektív vándorlási sebesség

Ha a plazma koncentráció CP(t) = CP  konstans, akkor elég hosszú idő után az i-ik kompartment tracer felvétele (uptake):

Ui (t) = Ki CP t + konstans.

Ha CP(t) nem  konstans (Patlak):

t

Ui (t) = Ki   CP() d + (VO + VP) CP(t)

0

(ahol VO = eloszlási térfogat, VP = plazma térfogat), innen

t

 CP() d

Ui (t)               0

=  Ki                          +  (VO + VP)

CP(t)                 CP(t)

Y (t)  =  Ki        X (t)         +          b

alakú.

Ultrahang (UH)							cvíz = 1440 m/s

z            transducer

kapcsoló                        e(t)

jel                            kijelző

feldolgozó

S(x, y)                    p(t)

visszaverődés

R(x, y, z):	reflexivitás az (x, y, z) pontban.

- irányfüggő: tükröző

- irány független: diffúz (ez az előnyös)

S(x, y):	a transducer karakterisztikája

-  1 a kilépő felületen,

-  0 másutt,

S(x, y)  S2(x, y)

p(t):		a kibocsátott jel,

p(t – 2z/c):	a  z  távolságból gyengítetlenül visszavert jel. p(t) –től, a transducertől és a jelfeldolgozótól függ – konvolúció.

Síkhullám:

- ha a kibocsátó felület >> hullámhossz, akkor kicsi az elhajlás,

- ha nagy a kibocsátó felület, akkor rossz a térbeli felbontás,

- ha a visszaverő felület kicsi vagy érdes, akkor diffúz a visszaverődés,

- ha R kicsi, akkor elhanyagolható a többszörös visszaverődés.

e(t) = K(e – 2z / z2) R(x, y, z) S2(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

Ha p(t) „rövid”, azaz csak kis t esetén  0, akkor p(t) is rövid, azaz csak

t – 2z/c  0 esetén  0. Ebben a rövid intervallumban

z  ct/2       és        e – 2z / z2  e – ct / (ct/2)2

Attenuation korrekció:

ec(t) = g(t) e(t) = (ct/2)2 e ct e(t) =

ec (t) = K R(x, y, z) S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

ec (t) = K R(x, y, z) S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

Ha  S  az origó körüli kis kör, és p(t) rövid, akkor az integrál t-beli értékét R –nek csak a  (0, 0, ct/2)  pont környékén felvett értéke befolyásolja, így

ec (t)  K R(0, 0, ct/2) S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz=

R(0, 0, ct/2) K S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

R(0, 0, z)  ec (t) / K S(x, y) p(t – 2z/c) dx dy dz

A scan:

szaruhártya    szemlencse                             szemfenék

eleje        hátulja

R

hályog                                                       z = ct/2

M mode: mozgás miatt az idő függvényében változó reflexivitás megjelenítése. T időközönként végzett A scan értékeit színkódoltan ábrázoljuk egy-egy oszlopban.

T > 2zmax / c,   pl.  T = 1 ms

z                                                                                        bőr

. . .

z = ct / 2

t < T                                                                                              szeptum

szívbillentyű

. . .

nT

B mode: Keresztmetszeti kép. A transducer egyenletes sebességgel forog, és közben T időközönként A scan-t készít, melynek értékeit színkódoltan ábrázolja a transducer középpontjában állított normálisnak megfelelő egyenes mentén. Pl. magzati UH kép.

z



Doppler UH

A visszavert jel frekvenciája nagyobb (kisebb), mint a kibocsátott jel frekvenciája, ha a visszaverő felület közeledik (távolodik).

 = c /                             c

t = 0

c                      v                

t = 

’ = c / ’

c = v + 

 =  / (c – v)						Lamináris áramlás

’ =  (c + v) =  (c + v) / (c – v)                                               sebesség

profil

’ =  (c + v) / (c – v)

’ =  (c – v) / (c + v)				A készülék segít a „célzásban”

Artéria: pulzáló sebesség

Véna: áramlási sebesség

Mágneses rezonancia (MR, MRI, NMR)

Bloch, Purcell 1946, Nobel dij 1952.

Mágneses momentum                                         -                              +

spin (kvantum mechanika)

- Protonok és Neutronok száma páros: 0 spin (4He, 12C, … = 0),

- P és N száma páratlan: egész spin (2H: 1, 10B: 3, …),

- P +  N páratlan: egész + fél spin (1N, 15N: 1/2, 17O: 5/2).

Mágneses térben a mágneses momentum az erővonalakkal csak meghatározott szöget zárhat be. Különböző irányokhoz – pl. párhuzamos és antipárhuzamos – különböző energia szint tartozik.

erős mágneses tér (H)             relaxáció                      equilibrium

(gerjesztés) rádió hullámok      rádió hullám

Föld mágnesesség: egyenlítőn 0.3 G (Gauss) – a sarkokon  0.7 G

MR: 1 –  15 KG = 0.1 – 1.5 T (Tesla)				        1 T = 104 G

Szoba hőmérsékleten a párhuzamos spinű tracer (proton) relatív többlete kb. 10 – 6 nagyságrendű (Boltzmann statisztika).

D       É D       É                                             D       D É       É

antipárhuzamos                                              párhuzamos

alacsony energia szint                                   magas energia szint

A két energia szint különbsége E.

E =  h	(h a Plank féle állandó).

E = h  B	(  a giromágneses együttható, B a mágneses térerősség).

 = impulzus momentum / mágneses momentum

Larmor frekvencia:  =   B,			  1H esetén 42.58 MHz / T.

Makroszkopikus tárgyalás

Spin csomag: egy kisebb térrészben lévő spin-ek összessége.

Mágnesezettségi vektor: a spin csomagban lévő spin-ek által képviselt eredő mágneses momentum.

z

M0

y

x

Mutasson a mágneses tér a –z tengely irányába, ekkor nyugalmi állapotban a mágnesezettségi vektor (M0) a z tengely irányába mutat.

Larmor frekvenciájú rádió hullámokkal forgatónyomatékot tudunk gyakorolni a mágnesezettségi vektorra, ennek hatására a mágnesezettségi vektor elfordul. Az elfordulás a rádió hullámok terjedési irányára merőleges síkban történik, az elfordulás szöge arányos a rádió hullám amplitúdójával (energiájával) és a kibocsátás idejével (RF pulzus).

RF: a mágnesezettségi vektort  -val forgató pulzus.

Megfelelő pulzussal elérhető, hogy a mágnesezettségi vektor z komponense 0 vagy – M0 legyen. A rendszert magára hagyva a mágnesezettségi vektor fokozatosan visszatér az eredeti állapotába:

Mz = M0 (1 –   e – t / T1)         illetve

Mz = M0 (1 – 2e – t / T1)

T1 : longitudinális relaxációs idő (spin lattice relaxation time) kb. 1 s.

Ha a mágnesezettségi vektor szöget zár be a z tengellyel, akkor a z tengely körül a Larmor frekvenciával precessziós mozgást végez (pörgettyű forgatónyomaték hatása alatt), miközben a z-re merőleges komponense (Mxy) fokozatosan csökken:

Mxy = Mxy0 e – t / T2

T2 : transzverzális relaxációs idő (spin-spin relaxation time).    T2   T1

A kezdetben azonos fázisban precesszáló spin-ek a lokálisan kissé eltérő mágneses térerősség hatására „kiesnek” a fázisból, és a továbbiakban már nem erősítik egymás hatását annyira.

T1 és T2  a spin környezetének fizikai, kémiai tulajdonságaitól függ.

90-FID szekvencia:

RF90

0                  FID                                  TR

A nyugalmi állapothoz történő visszatéréskor energia szabadul fel, ez az energia Larmor frekvenciájú rádió hullám formájában kisugárzódik (FID – free induction decay): exponenciálisan csillapodó hullám. A csillapodás T2 -nek megfelelő sebességű.

Ezt a jelet Fourier transzformálva megkapható a jel amplitúdója (nagysága, S) és frekvenciája.

Általában pl. a jel-zaj viszony javítása érdekében TR időnként megismétlik az egész folyamatot (pulzus és felvétel), ilyenkor a mágnesezettségi vektor még nem egészen tér vissza a nyugalmi állapotába, ezért az ismétlés során elforgatott vektor kisebb, mint M0:

Mz = M0 (1 – e – TR / T1),

így a jel nagysága is ezzel arányos (de T2 -nek megfelelően csökkenő):

S = k  (1 – e – TR / T1),

ahol  k arányossági tényező,  pedig a spin (proton) sűrűség.

Spin – Echo szekvencia:

echo

RF90                                 RF180

0                  (FID)                                                        TE                          TR

A 900 -os pulzus után a precesszáló spin-ek fokozatosan „kiesnek” a fázisból, a 1800 -os pulzus után azok, amelyek eddig siettek, most késni fognak, amelyek késtek, sietni fognak, egy idő múlva újra szinkronba kerülnek, majd ismét kiesnek a szinkronból. A jel először erősödik, majd gyengül (T2 -nek megfelelően). A jel maximális nagysága:

S = k  (1 – e – TR / T1) e – TE / T2,

ahol TE a 900 -os pulzus és a maximális jel között eltelt idő.

Inverziós (Inversion Recovery) szekvencia:

RF180                                      RF90

0 inverzió                               TI                  jel                                             TR

RF180 után hosszabb szünet van, ezalatt részben bekövetkezik a longitudinális relaxáció

Mz = M0 (1 – 2e – TI / T1),

ahol TI az RF90-ig eltelt idő. Ezt az Mz –t fogja forgatni RF90.

Ha TR időnként ismételjük a szekvenciát, akkor

S = k  (1 – 2e – TI / T1 + e – TR / T1).

A kapott jel kisebb, mint amekkorát 90-FID szekvencia esetén kaphatunk, de TI megfelelő választásával elérhető, hogy bizonyos szövetek (pl. ahol folyadék van) egyáltalán ne adjanak jelet. Ehhez TI-t úgy kell választani, hogy

TI = T1t ln 2,

ahol  T1t  az eltüntetendő szövetre jellemző T1  érték.

Spin (proton) sűrűség kép: k ismeretében (gyári konstans) a felvett jel amplitúdója alapján meghatározható.

T2 kép: a jel nagyságának csökkenéséből meghatározható.

T1 kép: az alkalmazott szekvenciákkal nyerhető képek általában függnek T1-től. A szekvencia paramétereinek különböző beállításával kapott jelek alapján számítható a T1 kép.

A hely meghatározás elve

Visszavetítéses leképezés:

Gradiens mágneses mező: olyan Gx, Gy, Gz inhomogén mágneses mező, amelyben a térerő a megfelelő koordináta értékével arányos. Egy ilyen mágneses mezőt hozzáadva a B mágneses mezőhöz a Larmor frekvencia értéke a helytől függően megváltozik, pl.:

x =   (B + x Gx).

Ezt többszörösen kihasználhatjuk.

Metszet kiválasztás:

Alkalmazzuk pl. Gz –t a   (B + z0 Gz)  frekvenciájú pulzus idején. Erre a pulzusra csak a z = z0 síkban lévő spin-ek fognak reagálni, tehát felvételkor csak ebből a síkból kapunk jelet.

Felvétel közben alkalmazzuk pl. Gx –t, ekkor csak az x = x0 síkban lévő spin-ek adnak   (B + x0 Gx) frekvenciájú jelet. Ezt és a metszet kiválasztását figyelembe véve a jel a z = z0 és az x = x0 által meghatározott egyenesen lévő spin-ekből származik (vetület).

Fourier transzformációval szét tudjuk választani a különböző frekvenciájú (különböző x koordinátájú egyenesekről érkező) jeleket, tehát a z = z0 metszet  0 szögű vetülete megkapható.

Gx  helyett Gx cos() + Gy sin() –t alkalmazva a  szögű vetülethez juthatunk. A vetületek ismeretében a rekonstrukciós eljárások segítségével határozható meg maga a metszet.

A három gradiens mágneses mező megfelelő súlyozásával tetszőleges irányú gradiens hozható létre, tehát tetszőleges sík metszet szelektálható, és rekonstruálható, nem csak transzverzális.

Fázis kódolás (phase encoding):

n-szer ismételjük a szekvenciát (n általában 128 vagy 256). A k. ismétlésnél a metszet kiválasztása után  k*Gy/n fázis kódoló gradienst alkalmazunk: ahol nagyobb a térerő, ott nagyobb a Larmor frekvencia, ott a precesszió fázisa sietni fog. Minden ismétléskor más jelet kapunk. Az így nyert jelekből meghatározható, hogy melyik pont milyen mértékben járul hozzá a vetület értékéhez, tehát meghatározható maga a voxel érték.

Több metszet egyidejű leképezése (multi slice imaging)

Az egyes szekvenciák hasznos része általában sokkal rövidebb, mint a szekvencia ismétlési ideje, a metszet leképezéséhez kihasználatlan idő szomszédos metszetek leképezésére használható. Amikor az első metszet jelének fölvétele befejeződött, akkor indítható a második metszet szelekciója, stb.

MRI készülék elvi felépítése

árnyékoló pajzs                                           mágnes

gradiens tekercsek

RF tekercsek

b        e        t        e        g

ágy                                                   RF tekercsek

gradiens tekercsek

mágnes

gradiens erősítő              RF vevő                   RF erősítő

digitalizáló

gradiens pulzus                                               RF pulzus

programozó                                                programozó

számítógép                                                  RF forrás

# mágnes

vákuum

szupra vezető

tekercs

folyékony

nitrogén

(770K)

folyékony

hélium

(00K)

vizsgáló

tér

állvány

Regisztrációs probléma: geometriai viszony meghatározása képek között.

Megnevezései:

- kép regisztráció (image registration),

- kép illesztés (image matching),

- kép fúzió (image fusion).

Regisztrációs feladatok osztályozása

- több modalitásos regisztráció (multi-modality registration): ugyanazon betegről különböző leképező technikákkal felvett képek egymásra illesztése,

- egy modalitásos regisztráció (single/uni- modality registration):

- különböző időpontokban felvett képek között (pl. dinamikus vizsgálat),

- eltérő körülmények mellett felvett képek között (pl. terheléses és nyugalmi vizsgálat),

- különböző betegek azonos célú vizsgálatának képei között (pl. digitális anatómiai atlasz előállítása),

- digitális anatómiai atlasz használata.

Regisztrációs technikák

- manuális,

- interaktív (az operátor „szempontokat” ad a programnak),

- automatikus.

A regisztrációs módszerek jellemzői

- a keresett transzformáció típusa,

- a regisztráció alapjául szolgáló jellemzők,

- a regisztráció jóságának mértéke,

- stratégia

A regisztráció alapja

- külső, mesterséges jeleken alapuló (extrinsic – arteficial marker related)

- bőrön elhelyezett jelek,

- fej- és fogrögzítő eszközök,

- sztereotaktikus keret

- belső, a képek valódi jellemzőin alapuló (intrinsic – patient related)

- anatómiai pontok,

- anatómiai struktúrák,

- geometriai tulajdonságok.

A transzformáció típusa

- merev test (eltolás, forgatás, tükrözés),

- lineáris (nagyítás, affin),

- nem lineáris.

A regisztráció folyamata

a jellemzők kikeresése

a transzformáció meghatározása

a transzformáció alkalmazása

a regisztráció jóságának ellenőrzése

a regisztráció eredményének felhasználása (kép fúzió)

Három dimenziós adatok megjelenítése

Metszeti képek

- transzverzális,

- frontális,

- szagittális,

- ferde.

Felület síkba terítése

- bull’s eye.

Felület megjelenítés (surface rendering)

- drót váz,

- térhatású kép

– átlátszó (transparent),

– nem átlátszó.

Térfogat megjelenítés (volume rendering)

Térbeliség érzékelése

- két szem, két kép,

- nagyság konstancia: közeli dolgok nagyobbnak látszanak,

- megvilágítás

– (pont forrásból): közeli dolgok jobban megvilágítottak,

– (párhuzamos is): a merőlegesen megvilágított dolgok fényesebbek, mint a ferdén megvilágítottak,

- fényesség (diffúz visszaverődés):  a közeli dolgok fényesebbek,

- a felület fény visszaverő képessége: RT (tükröző), RD (diffúz),

- többszörös visszaverődés (sugár követés),

- fényforrás és nézőpont:

– egybeesik,

– különbözik (több fényforrás)  árnyék,

- 3D objektum forgatása.

Felület megjelenítés

a felület normálisa



d

tárgy

képernyő                      D

Fényesség: f(d, ),      pl.         1/d cos ,

vagy       D – d,

. . .

Algoritmusok:

- A képernyő minden pixeléhez megkeressük d-t (-t).     O(n3).

- Előkészület: Az elvileg valahonnan látható pontok listára fűzése.    O(n3).

A listán lévő pontok képernyőre vetítése.     O(n2).

Csak az a pixel lehet látható, amelynek

valamelyik oldala szabad.

Elvileg sem látható pixel

Elvileg látható, de valójában

sehonnan se látható pixel

Problémák:

- Az ugyanoda vetülő pontok közül az utoljára vetített pont látszik a képernyőn (tér nyolcadonként egy-egy lista, a lista elején a legtávolabbi voxel).

- Kerekítési hibák (a képen definiálatlan színű „lyukak”). A pixel legyen nagyobb, mint a voxel lapja!

Térfogat megjelenítés

Minden voxel

- emittál („fényt bocsát ki”),

- abszorbeál („fényt nyel el”).

Ii                            i                      Ii+1                    Ii+1 = f (Ii , Vi )

Szokásos

- I0 = 0,

- Ii+1 = C * Ii + Vi ,      ahol  C  konstans.

Ha  C = 1, akkor abszorpció mentes projekció.

Maximális intenzitás.

A felület és térfogat megjelenítés kombinációja

pl. adott mélységig a normális mentén haladva a talált maximális pixel érték kerül a képernyő megfelelő helyére.

a felület normálisa



tárgy

képernyő

Alkalmas pl. az agy szürke állomány funkciójának 3D bemutatására.